Een laboratoriumvoeding moet bruikbaar zijn als spannings- en als stroombron en moet daarom, naast de spanningsinstelling, een instelbare stroombegrenzer hebben die de spanning niet verder verhoogt als er zelfs bij een lagere spanning zoveel stroom vloeit als ingesteld, om de aangesloten elektronica te beschermen.
In individuele gevallen kan een uitschakelzekering nuttig zijn in plaats van een stroombegrenzer om het aangesloten apparaat te beschermen, maar deze moet een schakelbare traagheid hebben.
(schakelbare stroombegrenzing of zekering)
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Powernetzteil.html 
(stroombegrenzing of -onderbreking)
 https://docplayer.org/63384455-Labor-netzgeraet-0-30v-3a.html


Overigens stelt iedereen zijn eigen eisen aan een dergelijke voeding.
· Spanningsbereik (de één wil 0-30V, de ander 0-300V),
·  stroomsterkte (hoe meer hoe beter, maar ook duur), 
· nauwkeurigheid (meestal niet erg hoog, maar er zijn uitzonderingen), 
· regelsnelheid (er zijn verschrikkelijk trage voedingen), 
· weerstand tegen inductie (overspanning door ontstekingsvonk bij het uitschakelen van een spoel), (overspanning door ontstekingsvonk bij uitgeschakelde spoel, onderschept door een sperdiode boven de regeltransistor) en hoogfrequente belastingen (smoorspoel aan de uitgang om te voorkomen dat Hf met hoog vermogen terugstroomt in het apparaat, met name in de regeling), 
· digitaal instelbaar via RS232/IEEE488, eventueel met overdracht van de gemeten stroomwaarden.  

Een ander interessant geval is wanneer een LED van 1 W wordt aangesloten op de uitgang van een laboratoriumvoeding die is ingesteld op 30 V en 350 mA. Als de voeding een dikke elektrolytische condensator aan de uitgang heeft, die een te traag regelcircuit moet verbergen, brandt de LED door ondanks de ingestelde stroombeperking, omdat de elektrolytische condensator eerst met veel meer dan de ingestelde 350mA ontlaadt. 
[bookmark: _GoBack]Zorg er dus voor dat de condensator aan de uitgang van de voedingseenheid zo klein mogelijk is!

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Ein Labornetzteil sollte als Spannungsquelle und als Stromquelle einsetzbar sein und demnach neben der Spannungseinstellung eine regelbare Strombegrenzung haben, die die Spannung nicht weiter erhöht, wenn schon bei niedrigerer Spannung so viel Strom fliesst wie eingestellt, zum Schutz der angeschlossenen Elektronik. In Einzelfällen kann an Stelle der Strombegrenzung auch eine abschaltende Sicherung zum Schutz des angeschlossenen Geräts sinnvoll sein, die sollte aber eine umschaltbare Trägheit haben.

https://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-6288EN.pdf?id=922613 http://www.mikrocontroller.net/attachment/188853/HP5989-6288EN.pdf
https://www.radiomuseum.org/r/funkschau_regelnetzgeraet_30v_5a_305.html (umschaltbar Strombegrenzung oder Sicherung)
https://www.elektronik-labor.de/Notizen/Powernetzteil.html (Strombegrenzung oder Abschaltung) https://docplayer.org/63384455-Labor-netzgeraet-0-30v-3a.html
Ansonsten wird jeder seine eigenen Anforderungen an so ein Netzteil haben. Spannungsbereich (der eine will 0-30V, der andere 0-300V), Strom (je mehr je besser aber auch teuer), Genauigkeit (normalerweise nicht besonders hoch, aber es gibt Ausnahmen), Ausregelgeschwindigkeit (es gibt furchtbar langsame Netzteile), beständig gegen induktive (Überspannung durch Zündfunke beim Abschalten einer Spule, abgefangen durch rückwärtsleitende Diode über dem Regeltransistor) und hochfrequente (Drossel am Ausgang soll verhindern das Hf hoher Leistung ins Gerät zurückfliesst, vor allem in die Regelung) Lasten, digital einstellbar per RS232/IEEE488, eventuell mit Zurückübermittlung der aktuellen Messwerte.  
Auch interessant ist der Fall, in dem an den Ausgang eines auf 30V und 350mA eingestellten Labornetzteils eine 1W LED angeschlossen wird. Wenn dabei das Netzteil am Ausgang einen dicken Elko hat, der eine zu langsame Regelschaltung kaschieren soll, brennt die LED trotz der eingestellten Strombegrenzung durch, weil sich erst mal der Elko mit weit mehr als den eingestellten 350mA entlädt. Also auf einen möglichst kleinen Elko direkt am Ausgang des Netzgeräts achten !
