[bookmark: _GoBack]Ik heb neem  de PS2403D van Conrad als voorbeeld: 

Vanuit de LM336 referentie worden de stroom en spanning geregeld door een RC1458 via LED's en een 2N3773 op een SK02/100mm koellichaam via TIP31C. 
Dit is alleen mogelijk omdat de 2*160VA transformator in 3 stappen wordt geschakeld door een relais, anders zouden noch het koellichaam noch de transistor het vermogen aankunnen. 
Maar als je aan de spanningsknop draait, merk je hoe het toestel uit de regeling valt als je overschakelt. 
En als er een 12V-accu is aangesloten, brandt er een LED, ook als de stekker uit het stopcontact is. 
Indien een continue belasting wordt aangesloten op een ongunstige spanning, zodat een groot vermogensverlies optreedt bij de 2N3773, is het koellichaam ondanks de transformatorschakeling niet voldoende en heeft het geen zin er een thermoschakelaar op te schroeven als overtemperatuurbeveiliging: 
De transistor zal eerst legeren door oververhitting, en zal de opamp meenemen als je de spanningsregelaar op 0 zet. 
Natuurlijk kun je zoiets goedkoper bouwen dan een apparaat dat de volledige transformatorspanning op de laadcondensator op lage uitgangsspanning houdt om binnen microseconden na het einde van de belasting op volle uitgangsspanning te komen (wat zelden nodig is). 
En bij goedkope exemplaren zijn de koellichamen en andere onderdelen vaak ondermaats, zoals https://www.mikrocontroller.net/topic/209139  laat zien. 

Maar dure voedingen zijn niet noodzakelijkerwijs beter,
De Philips PE1542 gaat gewoon kapot als je een relais uitschakelt https://www.mikrocontroller.net/topic/387211
 In de handleiding staat tenminste nog het schakelschema, een eenvoudige uA723 regelaar, 

De Hameg HM7042-5, bijvoorbeeld, heeft overspanningspieken van ongeveer 5% bij het in- en uitschakelen, evenals 
de precisie lab voedingen NGRU 45 en NGSM 32/10 van Rhode & Schwarz, of BK Precision https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-315-korad-ka3005p-reviewfail/msg130136/#msg130136
 De HMC8043 verandert 3,3V in 4,2V als de 230V uitvalt. 
https://www.elektormagazine.de/articles/RS-HMC8043
 Zoiets is natuurlijk nutteloos.
Ich habe hier z. B. die Wuchtbrumme  PS2403D  von Conrad. 

Aus der Referenz LM336 regelt Strom und Spannung ein RC1458 über LEDs verodert per TIP31C einen 2N3773 auf SK02/100mm Kühlkörper. 
Das geht nur, weil der 2*160VA Trafo per Relais in 3 Stufen umgeschaltet wird, ansonsten könnte weder der Kühlkörper noch der Transistor die Leistung aushalten. 
Dafür merkt man schon beim Drehen am Spannungsknopf, wie das Gerät beim Umschalten aus der Regelung fällt. 
Und wenn ein 12V Akku dranhängt, leuchtet eine LED auch, wenn der Netzstecker draussen ist. 
Schliesst man eine Dauerlast bei ungünstiger Spannung an, so das am 2N3773 eine hohe Verlustleistung abfällt, reicht trotz Trafoumschaltung der Kühlkörper nicht und es nützt nichts das auf ihm ein Thermoschalter als Übertemperaturschutz geschraubt ist: 
Der Transistor legiert wegen Überhitzung zuerst durch, und nimmt den OpAmp gleich mit wenn man dann den Spannungsreglerknopf auf 0 stellt. 
So was kann man natürlich billiger bauen, als ein Gerät, das bei geringer Ausgangsspannung die volle Trafospannung am Ladeelko hält, um in Mikrosekunden nach Belastungsende auf volle Ausgangsspannung kommen zu können (was man aber auch nur selten braucht). 
Und bei billigen sind oftmals die Kühlkörper und sonstigen Teile unterdimensioniert, wie https://www.mikrocontroller.net/topic/209139  zeigt. 

Aber teure Netzteile sind nicht unbedingt besser,
Das Philips PE1542 geht einfach mal kaputt wenn man ein Relais ausschaltet https://www.mikrocontroller.net/topic/387211  immerhin findet sich in der Bedienungsanleitung noch der Schaltplan, ein simpler uA723 Regler, 

Das Hameg HM7042-5 macht z. B. Überspannungsspitzen von ca. 5% beim Ein- und Ausschalten, wie auch 
die Präzisions-Labor-Netzgeräte NGRU 45 und NGSM 32/10 von Rhode & Schwarz, oder BK Precision  https://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-315-korad-ka3005p-reviewfail/msg130136/#msg130136
 Das HMC8043 macht aus 3.3V 4.2V wenn die 230V ausfallen 
https://www.elektormagazine.de/articles/RS-HMC8043
 so etwas ist natürlich unbrauchbar. 
Billige (Wentronic LN103Pro) natürlich auch https://www.mikrocontroller.net/topic/387037
 und Sako SK-1715SL2A  https://www.mikrocontroller.net/topic/389601#5151256

